# 人体成分对接

设备型号：LookinBody 120

采取对接方式：对接文档中【MSSQL(Microsoft SQL Server)对接】方式进行对接

体检数据库

用户名：YueQi

密 码：YueQi123456

试 图：INBODY\_USER\_INFO（申请）

中间表：INBODY\_DATA（结果接受）

F T P ： <FTP://172.16.70.166:2121>

服务器位置：E:\v6peis\Check\_result\RTCF

中间表创建语句：

CREATE TABLE [dbo].[INBODY\_DATA](

[USER\_ID] [varchar](500) NULL,

[USER\_NAME] [varchar](500) NULL,

[USER\_HEIGHT] [varchar](500) NULL,

[USER\_GENDER] [varchar](500) NULL,

[USER\_AGE] [varchar](500) NULL,

[DATETIMES] [varchar](500) NULL,

[upload\_state] [int] NULL,

[WT] [varchar](200) NULL,

[WT\_MIN] [varchar](200) NULL,

[WT\_MAX] [varchar](200) NULL,

[TBW] [varchar](200) NULL,

[TBW\_MIN] [varchar](200) NULL,

[TBW\_MAX] [varchar](200) NULL,

[PROTEIN] [varchar](200) NULL,

[PROTEIN\_MIN] [varchar](200) NULL,

[PROTEIN\_MAX] [varchar](200) NULL,

[MINERAL] [varchar](200) NULL,

[MINERAL\_MIN] [varchar](200) NULL,

[MINERAL\_MAX] [varchar](200) NULL,

[BFM] [varchar](200) NULL,

[PBFM\_MIN] [varchar](200) NULL,

[PBFM\_MAX] [varchar](200) NULL,

[FFM] [varchar](200) NULL,

[FFM\_MIN] [varchar](200) NULL,

[FFM\_MAX] [varchar](200) NULL,

[SMM] [varchar](200) NULL,

[SMM\_MIN] [varchar](200) NULL,

[SMM\_MAX] [varchar](200) NULL,

[BMI] [varchar](200) NULL,

[BMI\_MIN] [varchar](200) NULL,

[BMI\_MAX] [varchar](200) NULL,

[PBF] [varchar](200) NULL,

[PBF\_MIN] [varchar](200) NULL,

[PBF\_MAX] [varchar](200) NULL,

[LRA] [varchar](200) NULL,

[PILRA] [varchar](200) NULL,

[LLA] [varchar](200) NULL,

[PILLA] [varchar](200) NULL,

[LT] [varchar](200) NULL,

[PILT] [varchar](200) NULL,

[LRL] [varchar](200) NULL,

[PILRL] [varchar](200) NULL,

[LLL] [varchar](200) NULL,

[PILLL] [varchar](200) NULL,

[FRA] [varchar](200) NULL,

[PFRA] [varchar](200) NULL,

[FLA] [varchar](200) NULL,

[PFLA] [varchar](200) NULL,

[FT] [varchar](200) NULL,

[PFT] [varchar](200) NULL,

[FRL] [varchar](200) NULL,

[PFRL] [varchar](200) NULL,

[FLL] [varchar](200) NULL,

[PFLL] [varchar](200) NULL,

[FS] [varchar](200) NULL,

[TW] [varchar](200) NULL,

[WC] [varchar](200) NULL,

[FC] [varchar](200) NULL,

[MC] [varchar](200) NULL,

[BMR] [varchar](200) NULL,

[WHR] [varchar](200) NULL,

[WHR\_MIN] [varchar](200) NULL,

[WHR\_MAX] [varchar](200) NULL,

[VFL] [varchar](200) NULL,

[OBESITY] [varchar](200) NULL,

[OD\_MIN] [varchar](200) NULL,

[OD\_MAX] [varchar](200) NULL,

[IRA20] [varchar](200) NULL,

[ILA20] [varchar](200) NULL,

[IT20] [varchar](200) NULL,

[IRL20] [varchar](200) NULL,

[ILL20] [varchar](200) NULL,

[IRA100] [varchar](200) NULL,

[ILA100] [varchar](200) NULL,

[IT100] [varchar](200) NULL,

[IRL100] [varchar](200) NULL,

[ILL100] [varchar](200) NULL,

[ABD] [varchar](200) NULL,

[TOT\_SCORE] [varchar](200) NULL,

[ODK] [varchar](200) NULL,

[ODK\_MIN] [varchar](200) NULL,

[ODK\_MAX] [varchar](200) NULL,

[SPHYG1] [varchar](200) NULL,

[SPHYG2] [varchar](200) NULL,

[SPHYG3] [varchar](200) NULL,

[MeanArteryPressure] [varchar](200) NULL,

[PulsePressure] [varchar](200) NULL,

[RatePressureProduct] [varchar](200) NULL,

[EQUIP] [varchar](200) NULL,

[BSMI] [varchar](200) NULL,

[SICK\_SN] [varchar](200) NULL,

[GROUP\_SN] [varchar](200) NULL,

[RENERGY] [varchar](200) NULL,

[BMR\_MIN] [varchar](200) NULL,

[BMR\_MAX] [varchar](200) NULL,

[SMIW\_B] [varchar](200) NULL,

[FFMI\_B] [varchar](200) NULL,

[BFMI\_B] [varchar](200) NULL,

[ORDER\_DATE] [varchar](200) NULL

) ON [PRIMARY]

GO

具体设置如下所示：

  